BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần Dụng cụ trắc định 007-2: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định Đồng hồ đo kỹ thuật số MΩ ( TSURUGA 3571A-02-A01 )

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra đối với Đồng hồ đo kỹ thuật số MΩ (TSURUGA 3571A-02-A01) được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi khi sử dụng

C. Mỗi tháng một lần

D. Mỗi năm một lần

Câu 002: Khi tiến hành đo đạc độ chính xác trị điện trở cho phạm vi 'DC 500V/2000MΩ', trị điện trở trung tâm và độ chính xác quy định là gì?

A. Trị điện trở trung tâm 5MΩ, độ chính xác ±(2%rdg.+3digit)

B. Trị điện trở trung tâm 5MΩ, độ chính xác ±(1%rdg.+1digit)

C. Trị điện trở trung tâm 50MΩ, độ chính xác ±(2%rdg.+3digit)

D. Trị điện trở trung tâm 50MΩ, độ chính xác ±(5%rdg.+5digit)

Câu 003: ◎ Theo mục chú ý tại phần Hiệu chỉnh, khi thao tác hiệu chỉnh đồng hồ đo MΩ, nhân viên bắt buộc phải thực hiện biện pháp an toàn nào để chống điện giật?

A. Mang găng tay cách điện

B. Đeo kính bảo hộ chống hồ quang

C. Mang giày chống tĩnh điện ESD

D. Đeo thảm cao su cách điện toàn thân