BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 2-000 Ban V IT HOA ===

Phần 014-4: Liên quan tài liệu: Tài liệu tiêu chuẩn hiệu chỉnh và kiểm tra dụng cụ trắc định - Đo tiếng ồn (B & K) (Kiểu 2235)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Trong trường hợp kết quả kiểm tra hàng ngày không phát hiện bất thường, quy định về việc ghi chép kết quả được thực hiện như thế nào?

A. Bắt buộc phải ghi chép đầy đủ vào sổ nhật ký mỗi ngày.

B. Không cần ghi chép lại kết quả nếu không có lỗi xảy ra.

C. Có thể không ghi chép hàng ngày, nhưng mỗi tháng phải ghi chép lại kết quả kiểm tra một lần.

D. Chỉ cần ghi chép vào ngày cuối cùng của năm tài chính.

Câu 002: ◎ Khi tiến hành hiệu chỉnh máy đo tiếng ồn (Kiểu 2235), các thông số PolVoltage, Frequency Weighing và Display phải được thiết lập chính xác theo giá trị nào sau đây?

A. PolVoltage: 10V; Frequency Weighing: Slow; Display: MIN

B. PolVoltage: 0V; Frequency Weighing: Fast; Display: MAX

C. PolVoltage: 5V; Frequency Weighing: Fast; Display: AVG

D. PolVoltage: 0V; Frequency Weighing: Slow; Display: MAX

Câu 003: Theo tài liệu tiêu chuẩn, hạng mục 'Tiếp xúc microphone' của máy đo tiếng ồn cần được kiểm tra với tiến độ như thế nào?

A. Định kỳ 6 tháng một lần.

B. Mỗi lần sử dụng.

C. Một tuần một lần vào ngày thứ Hai.

D. Chỉ kiểm tra khi có sự cố phát sinh.