BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 505-1 h: Liên quan tài liệu: MÁY PHÓNG ẢNH - Bản tiêu chuẩn hiệu chỉnh・điểm kiểm dụng cụ đo

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ điểm kiểm (kiểm tra định kỳ) máy phóng ảnh được quy định như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần và mỗi 6 tháng

B. Mỗi lần sử dụng, và mỗi tháng

C. Chỉ khi phát hiện ra lỗi bất thường trong quá trình đo

D. Mỗi năm một lần vào cuối kỳ

Câu 002: ◎ Theo mục chú ý về điểm kiểm, trong trường hợp phát hiện có dị thường trong quá trình điểm kiểm hoặc sử dụng, nhân viên thực hiện phải xử lý như thế nào?

A. Tự ý tháo dỡ máy để sửa chữa nhanh chóng nhằm kịp tiến độ sản xuất

B. Bỏ qua lỗi nếu thấy sai số nhỏ hơn giới hạn cho phép

C. Ghi lại kết quả đó và thực hiện xử lý theo chỉ thị của người có trách nhiệm bộ môn quản lý

D. Tiếp tục sử dụng máy bình thường và chỉ báo cáo vào cuối tháng

Câu 003: Phương pháp phán định đối với 'Độ chính xác chỉ thị của bàn di chuyển theo hai hướng trục X, Y' (với L là lượng di chuyển của bàn bằng mm) là gì?

A. Dưới (6+L/25) µm

B. Dưới (8+L/20) µm

C. Dưới 0.1%

D. 90°±5'