BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 4-500 Ban V IT HOA ===

Phần 537-2e: Liên quan tài liệu: BẢN TIÊU CHUẨN KIỂM TRA VÀ HIỆU CHỈNH DỤNG CỤ ĐO - MÁY ĐO HÌNH DÁNG ĐỘ NHÁM BỀ MẶT (TOKYO SEIMITSU SURFCOM 120A)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tiêu chuẩn, tiến độ kiểm tra thiết bị định kỳ đối với các mục kiểm tra ngoại quan, tình trạng kim đo, hoạt động các bộ phận được thực hiện với tần suất như thế nào?

A. Mỗi tuần một lần

B. Mỗi tháng một lần

C. Mỗi lần sử dụng

D. Mỗi 6 tháng một lần

Câu 002: Khi thực hiện kiểm tra châm dầu định kỳ cho trụ của thiết bị, loại nhớt chuyên dụng nào được chỉ định sử dụng và bộ phận đỡ trục phía trên cần châm dầu với tần suất bao lâu?

A. Nhớt Mobil No.1, châm 1 tháng 1 lần

B. Nhớt Mobil No.2, châm 1 năm 1 lần

C. Nhớt Mobil No.2, châm mỗi lần sử dụng

D. Nhớt chuyên dụng khác, châm 6 tháng 1 lần

Câu 003: ◎ Trong quá trình hiệu chỉnh máy đo độ nhám bề mặt, trường hợp có điều chỉnh núm TORIMA [PICKUP CAL] ở mặt sau bộ phận chỉ thị khuếch đại, thao tác bắt buộc tiếp theo phải tuân thủ là gì?

A. Chắc chắn phải làm lại "1. Hiệu chỉnh tự động"

B. Tiến hành đo ngay mặt B của bản chuẩn để kiểm tra độ mòn kim

C. Châm nhớt chuyên dụng Mobil No.2 vào bộ phận đỡ trục ngay lập tức

D. Không cần thực hiện thêm thao tác gì nếu số liệu hiển thị Digital đã ổn định