BÀI TEST NHẬN ĐỊNH TƯ CÁCH NHÂN VIÊN VÀ ĐỘI TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TRA

MSPH:VDMBH-GDNĐKT-007-BTNĐTC

Tiêu chuẩn phán định:

Nhân viên kiểm tra: LK, TP, HC, ĐGSP, Kiểm tra hàng gia công

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 80% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 80% hoặc trên 80% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Đội trưởng: Linh Kiện, Thành Phẩm

Tiêu chuẩn nhận định:

Đạt: 90% trở lên và không bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Không đạt: dưới 90% hoặc trên 90% nhưng bị sai ở câu hỏi quan trọng (có dấu ◎)

Tiến độ đánh giá: Định kỳ 2 năm/1 lần

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong biểu trả lời câu hỏi:

=== 9-Z00 Ban V IT HOA ===

Phần Z02-3 b: Liên quan tài liệu: Quy cách phán định máy kiểm tra hình sóng Keysight, Agilent (YHP cũ)

Đối tượng test: Đội LK, TP, ĐGSP, HC, GCCK

Câu 001: Theo tài liệu tiêu chuẩn, việc phán định máy kiểm tra hình sóng được thực hiện bằng cách hiệu chỉnh các hạng mục nào?

A. VOLTS/DIV, TIME/DIV, tín hiệu xuất ra (tín hiệu CAL)

B. VOLTS/DIV, FREQUENCY/DIV, điện áp đầu vào

C. TIME/DIV, biên độ đỉnh, tần số nguồn cấp AC

D. Tín hiệu CAL, dòng điện tiêu thụ, nhiệt độ môi trường

Câu 002: Theo bảng thông số kỹ thuật (No.2/3), đối với các khuôn mẫu DSO-X 2002A / 2012A, giá trị thông số VOLTS/DIV được quy định phán định như thế nào?

A. ±1% toàn thang đo

B. ±2% toàn thang đo

C. ±3% F.S. (≧10mV/div) và ±4% F.S. (<10mV/div)

D. ±1.25% cho mọi dải đo

Câu 003: ◎ Theo Biểu 1 quy định hạng mục ghi chú đặc biệt, trong trường hợp máy xem hình sóng dạng analog không có trị thực đo (điện áp, tần số...), nếu trị phán định nằm trong khoảng từ ±1% đến 4%, thì trị phán định cho phép được áp dụng là bao nhiêu?

A. ±1%

B. ±5%

C. ±10%

D. Theo trị phán định